NUK   ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПОМПА ЗА КЪРМА  E-TABLE

Скъпи майки, за вашите бебета майчината кърма през първите шест месеца е най-ценната храна. Поради тази причина NUK развива цялостна програма, имаща за цел да осигури практични подходящи продукти от ежедневна нужда, за да бъде кърменето удоволствие за вас и вашето бебе.

NUK помпата за кърма е в помощ за вас, ако вие по някаква причина не можете да накърмите бебето естествено. Отделете няколко минути, за да се запознаете с Инструкцията за употреба.

1. Важна информация преди първата употреба

Важно! Почистете и стерилизирайте всички части на помпата преди да я използвате.

2. Описание

2.1 Предназначение

NUK помпата за кърма от тази серия се предлага в два варианта – FC+ или Nature Sense и е предназначена за изцеждане и събиране на майчина кърма

- на работното място или ако бебето не е наблизо, у дома или при пътуване

- за поддържане производството на кърма, ако кърменето временно е невъзможно

- за подпомагане на производството на кърма

- за увеличаване на производството на кърма

Изцедената кърма може да се събира, съхранява, размразява, затопля в контейнера за кърма и да се използва за хранене на бебето.

2.2 Модели

NUK помпата за кърма от тази серия се предлага в два варианта – FC+ или Nature Sense

First Choice+ модел: окомплектована е с NUK First Choice+ аксесоари. Може да се използва като е включена посредством адаптор в мрежата или чрез външна батерия.

Nature Sense модел : окомплектована е с  NUK  Nature Sense аксесоари. Може да се използва като се включи в мрежата посредством адаптор, чрез вградената батерия или чрез външна батерия.

Базовата употреба и на двата модела е еднаква. Спецификите на моделите са описани в техните инструкции.

2.3  Описание на функциите

Електрическата помпа  NUK предлага следните предимства:

- регулиране на ритъма на всмукване

- регулиране на силата на всмукване

- ергономична фуния

- меко силиконово уплътнение

- работи чрез включване посредством адаптора, прибавен в комплекта или външна батерия/не е добавена в комплекта/

- Nature Sense модела може да работи и с интегрираната зареждаща се батерия

- събиране на изцедената кърма

2.4 Противопоказания

В случай на инфекции или отворени рани, NUK помпата трябва да се използва само след консултация с лекар

2.5 Странични ефекти

Ако по време на изцеждането на кърма, вие имате някакви неочаквани реакции, то тогава непременно се посъветвайте с вашата акушерка или друг наблюдаващ специалист.

3. Информация за вашата сигурност

3.1 Термини

Внимание! – сериозен риск

Предупреждение! – среден риск

Бележка! – свързано с обслужването

3.2 Основна информация

Преди използването на помпата, прочетете внимателно Инструкцията за употреба.

Използвайте тази помпа само по предназначение.

Електрическите медицински уреди трябва да се използват само от възрастни.

Помпата трябва да се включва в електрическата мрежа само чрез адаптора.

Внимание!

Никога не потапяйте във вода част 3 на помпата поради риск от електрически токов удар.

Не излагайте уредът на директна слънчева светлина, пластмасовите части може да се повредят от презатопляне.

Пазете малките части извън обсега на деца поради опасност от поглъщане.

Препоръчваме да почиствате мазните кремове или олио от гърдите си преди да я използвате, за да не се повреди силиконовото уплътнение.

Използвайте само оригиналните аксесоари на помпата.

Рекламации през производителя не могат да бъдат отправени, ако са използвани други части или аксесоари.

Повреден адаптор или USB кабел трябва да се сменят само с оригинални такива.

В случай на повреда, помпата трябва да се изпрати в оторизиран сервиз. В противен случай гаранцията не е валидна.

Никога не разглобявайте част 3, електрическия мотор в домашни условия. Това обезсилва вашата гаранция.

Ако кърмата е предназначена за недоносено бебе, то е особено важно да следвате съветите на вашия лекар.

Опаковката не е играчка. Пазете извън обсега на деца поради риск от нараняване или задушаване.

За модел Nature Sense – батерията е вградена, не я отстранявайте. Неправилно поставена батерия може да предизвика прекомерно затопляне, експлозия или запалване.

3.3 Хигиена

Внимание! При съхранението на кърмата хигиената е от особено голямо значение за здравето на вашето бебе.

Запознайте се внимателно с препоръките за почистване и стерилизация, за да предпазите кърмата от развитие на бактерии и да предотвратите повреждане на помпата.

Само добре почистена помпа може да постигне пълната сила на всмукване.

Почиствайте добре ръцете си преди да боравите с помпата.

Отстранявайте всички бижута от тялото си /пиърсинг напр./,преди да използвате помпата.

3.4 Важни бележки за контейнерите и бибероните

Винаги използвайте тези продукти под родителско наблюдение.

Никога не използвайте бибероните за храна като залъгалки.

Продължителното пиене на течности може да причини разваляне на зъбите. Това се отнася особено за подсладени напитки и плодови сокове.

Винаги проверявайте температурата на храната преди да храните детето.

Винаги проверявайте бибероните за признаци на износване като ги издърпвате в различни посоки, особено ако бебето вече има зъби. Подменяйте ги, ако са станали лепкави, видимо повредени или имат някъде нарязана или откъсната повърхност.

От съображения за хигиена, подменяйте бибероните след 1-2 месечна употреба.

Не излагайте бибероните на директна слънчева светлина или източник на топлина, не оставяйте бибероните в разтвори за по-дълго от указаното от производителя време.

Съхранявайте на хладно и тъмно място.

Не потапяйте бибероните в медикаменти.

Ако шишето/контейнера е повредено във вътрешността си, то тогава подменете с ново.

Съхранявайте всички части, които не използвате, извън обсега на деца.

Бележка! NUK шишетата и бибероните са съвместими в съответната серия / First Choice+ или Nature Sense/. NUK продуктите са в съответствие със стандарт EN 14350.

Предупреждение! С цел избягване на повреди или наранявания, моля съблюдавайте следните указания:

- не поставяйте в микровълновата фурна шишета, които са пълни с вода, съществува риск от експлозия или повреждане.

Неравномерното затопляне може да причини изгаряне.

- не затопляйте затворени шишета, за да не експлодират.

- преди употреба внимателно проверете дали вентилът и отворът за храната са отворени.

- охлаждането на РР шишета, които са пълни с гореща течност /температура по-висока от 80 градуса/ и плътното им затваряне може да доведе до деформация на шишето.

3.5 Електромагнитна съвместимост

Електрическата помпа е съвместима с показателите за група 1, клас В на медицинските електрически електроуреди /стандарт EN 60601-1-2/. Електромагнитната съвместимост се отнася за способността на уреда да функционира правилно в електромагнитна среда без да приема нежелани електромагнитни влияния. Такива влияния може да се предават от други устройства, свързани чрез кабел или във въздушна среда.

Нежелани влияния от средата може да доведат до неправилно функциониране на медицинските уреди.

По същия начин, електрическата помпа може да причинява такива въздействия върху други уреди. За да се разреши проблема, една или повече мерки е необходимо да се вземат:

- променете позицията или разстоянието между източниците на въздействие

- използвайте електрическата помпа в друго помещение

- свържете се с представител на фирмата за допълнителна информация

Електрическата помпа не трябва да се използва непосредствено след използването на друго устройство. Ако това е непременно необходимо, то тогава електрическата помпа трябва да се наблюдава за нейната работа.

Други предупреждения по отношение на електрически смущения и поддържане на базова сигурност при работа с устройството не са предвидени.

Бележка! Електрическата помпа няма съществени характеристики според EN 60601-1.

Системата може да се повлияе от други устройства, независимо, че те може да съответстват на стандарта за липса на въздействие. Устройства, които излъчват радио вълни, може да повлияят работата на медицинските устройства. По тази причина е препоръчително електрическата помпа да се използва на разстояние над 30м от такива устройства.

Модифицирането на помпата не се допуска, защото това може да доведе до повишаване на нежеланите въздействия от други устройства.

4. Описание на елементите

1.Ухо за каишката за рамото

2. USB вход за зареждане/капачето се отстранява/

3. Помпа

4. Тръба

5. Предпазна капачка

6. Филтър / + един резервен/

7. Накрайник за свързване на тръбата към помпата

8. Накрайник за свързване на тръбата към фунията

9. Фуния

10. Силиконов уплътнител

11. Клапа /+ една резервна/

12. Контейнер за кърма

13. Адаптор

14. USB кабел

15. Биберон за хранене

16. Ринг за биберона

17. Предпазна капачка

18. Затварящ диск

19. База за стабилно поставяне

20. Каишка за рамото

Контролни бутони на помпата

21. Бутон памет

22. Бутон за смяна на ритъма

23. Бутон за намаляване на силата на всмукване

24. Бутон за увеличаване на силата на всмукване

25 Бутон за пауза

26. Бутон за включване и изключване

Модел First Choice+ дисплей LED

Показаните символи светват според активирането на съответната функция

27. Показва ритъма на всмукване

28. Функция памет

Примигва – текущата сесия е запаметена

Свети постоянно – запаметената функция е в процес

29. Пауза

30. Функция подсушаване

31. Показва силата на всмукване

Модел Nature Sense дисплей LED

Показаните символи светват според активирането на съответната функция

32. Показва ритъма на всмукване

33. Функция памет

Примигва – текущата сесия е запаметена

Свети постоянно – запаметената функция е в процес

34. Показва времето за изцеждане

35. Функция подсушаване

36. Показва степента на зареденост на батерията

37. Съобщение за грешка

38. Показва силата на всмукване

5. Почистване и стерилизация

Внимание! При съхранението на кърмата хигиената на всички части, които са в досег с нея, е от особено голямо значение за здравето на вашето бебе. Трябва да използвате само почистена и стерилизирана помпа. Измийте ръцете си преди да боравите с помпата.

Следните части са в контакт с кърмата и трябва да се почистят и стерилизират след всяка употреба:

9. Фуния

10. Силиконов уплътнител

11. Клапа /+ една резервна/

12. Контейнер за кърма

15. Биберон за хранене

16. Ринг за биберона

17. Предпазна капачка

18. Затварящ диск

Следните части НЕ ТРЯБВА НИКОГА ДА  СЕ ПОЧИСТВАТ И СТЕРИЛИЗИРАТ С ВОДА

3. Помпа – електрически мотор

13. Адаптор

14. USB кабел

5.1 Почистване – фиг. А в обратен ред

Важно! С цел избягване на опасност от електрически удар:

Изключете адаптора 13 от контакта преди почистване.

Предупреждение! За да избегнете повреждане, внимателно почиствайте клапата 11. Препоръчваме ви само да я изплакнете на течаща вода и след това да я стерилизирате.

1.  Разглобете уреда, както е показано на фиг.В, следвайте стъпките наобратно, от 7 към 1.

Важно! Никога не потапяйте помпата 3, адаптора 13 или USB кабела 14 във вода, защото това може да повреди електрическите елементи.

2. Почистете следните части с топла вода и препарат за съдове NUK и изплакнете на течаща вода:

9. Фуния

10. Силиконов уплътнител

11. Клапа /+ една резервна/

12. Контейнер за кърма

15. Биберон за хранене

16. Ринг за биберона

17. Предпазна капачка

18. Затварящ диск

Важно! Остатъкът от млякото може да доведе до развитие на бактерии и увреждане на отделни части на уреда.

Предупреждение! Частите на помпата не трябва да се почистват в съдомиялна машина, препаратите може да ги увредят.

Бележка! Някои продукти може да доведат до оцветяване на материалите, напр. моркови или някои чайове. Това не се отразява на годността на помпата и няма отношение към сигурността.

3. Стерилизирайте частите.

4. Почистете част 3 само с влажна кърпа.

5.2 Стерилизация

Преди стерилизация, почистете както е указано в предходната част на инструкцията.

Важно! Риск от изгаряне по време на стерилизацията.

Предупреждение!

- Разглобете помпата до индивидуални части за преваряване или стерилизация /температура над 80 градуса/ и ги оставете отворени, за да не се деформират.

- Помпата 3 и адаптора 13 не трябва да се стерилизират

- Неправилното боравене може да причини повреждане на частите

- Преди следваща употреба, позволете на стерилизираните части да се охладят

- Използвайте единствено вода и пара за стерилизацията:

1. Използвайте NUK парен стерилизатор, следвайки инструкцията за неговата употреба

2. Като алтернатива, можете да преварите частите във вряща вода за около 5 минути. Уверете се, че сте поставили достатъчно вода в съда за преваряване.

3. Друга алтернатива, използвайте NUK стерилизатор за микровълнова фурна, следвайки инструкцията за употреба.

5.3 Специално почистване на тръбата и филтъра

1. Ако попадне кърма в тръбичката 4, то изключете помпата незабавно.

2. Разглобете уреда, както е показано на фиг.В, следвайте стъпките наобратно, от 7 към 1

3. Отстранете филтъра 6 – фиг С.

4. Почистете следните части с хладка вода и малко препарат за почистване на съдове:

- изплакнете филтъра 6

- промийте тръбата 4 с накрайника 7

5. Сглобете отново, както е показано на фиг С или В в обратен ред и след това използвайте функцията Издухване, за да подсушите напълно тръбата 4 и накрайника 7.

Бележка: Филтърът 6 може да бъде непреодолима бариера, ако е мокър или влажен, той ще възпрепятства подсушаването и всмукателната възможност на помпата. Препоръчваме в тези случай да използвате резервния филтър, а първия да оставите напълно да се подсуши за поне 4 часа.

5.4 Функция продухване

1. Сглобете устройството, както е показано на фиг.В. Не поставяйте влажен или мокър филтър, използвайте резервния.

2. За да започнете продухването и подсушаването на тръбата, включете захраването с бутон 26 и след това едновременно докосвайте бутони 22 и 25.

Тази функция продължава 5 минути.

3. Проверете дали тръбата е напълно суха, да не се вижда влага или капчици. Едва след подсушаването можете да започнете изцеждането на кърма отново. Ако има влага, повторете тази функция.

Можете да прекъснете изпълнението на функцията като натиснете бутон 25/Пауза/ и да продължите по-късно като отново натиснете същия бутон 25.

4. За да спрете изпълнението на тази функция, изключете от бутон 26.

6. Сглобяване на помпата

1. Сглобете, както е показано на фиг.В.

Бележка: Уверете се, че силиконовият уплътнител 10 е паснал точно на фунията 9 и че клапата 11 е правилно монтирана, за да сте сигурни, че помпата ще работи правилно.

7. Захранване с енергия

Бележка:

- ако захранването е с по-малко от 2 ампера, при включването на помпата, ще се появи съобщение за грешка на дисплея и ще получите предупреждение бийп.

Модел Nature Sense дисплей LED – символ 37

Модел First Choice+ дисплей LED – светват пет лампички – една в средата и четири в различните краища на дисплея.

Повече проверки за захранването, докато помпата работи, не се извършват.

7.1 Захранване с адаптор

Използвайте само адаптора, включен в комплекта на помпата

7.2 Захранване с външна батерия

Външната батерия не е включена в комплекта.

Ако използвате такава, то тя трябва да осигурява поне 2 ампера захранване. В противен случай, ще се появи съобщение за грешка и предупредителен сигнал при включване на уреда.

За включване, използвайте кабела 14 за свързване с USB входа 2.

7.3 Работа на батерии – отнася се само за Модел Nature Sense

Ако не е включено захранване с адаптор в мрежата, то уредът ще използва енергия от вградената батерия. За тази цел, батерията трябва да е заредена, за да може да захрани една сесия на изцеждане.

Степента на зареждане се вижда на дисплея, символ 36. Ако батерията е напълно заредена, то тя ще издържи 3 сесии от по 30 минути.

Бележка: ако уредът е свързан с адаптор в мрежата или във външна батерия по време на изцеждане, то и вградената батерия се зарежда в този момент.

8.  Експлоатация и управление

8.1 Изцеждане на кърма

Важно! Хигиената е от особено голямо значение и затова почистете добре ръцете си преди да боравите с помпата.

1. Сглобете помпата

Режим СТАРТИРАНЕ

2. Включете помпата 3 като натиснете бутон 26.

Модел First Choice+ - светва дисплея 29

Модел Nature Sense – дисплея 34 примигва и показва таймер, фона е син.

Бележка: бутоните 21 и 21 имат нужда само от докосване, за да се активират.

Започване на сесията по изцеждане

3. Позиционирайте фунията 9 с добре поставено предварително силиконово уплътнение 10 на гърдата си, така че гръдното зърно да се намира в центъра на фунията. Леко притиснете гърдата към фунията, за да се получи добър контакт и уплътняване. Погрижете се контейнерът 12 да е в изправена позиция.

Предупреждение! За да постигнете желания резултат, не допускайте нивото на млякото да достигне до клапата 11.

4. За да започнете изцеждането, докоснете бутон 22 и също така бутон 23 или бутон 24.

Изцеждането започва с най-бързия ритъм и най-малката сила на всмукване – зададена по подразбиране настройка.

Настройване на силата на всмукване

5. Използвайте бутон 23 или 24, за да регулиране силата на всмукване на едно от четирите възможни нива.

Натискане и задържане ще доведе постепенно увеличаване или намаляване на силата.

Избраното ниво е показано на дисплея:

Модел First Choice+ - символ 31

Модел Nature Sense – символ 38

Вие можете да променяте избраната сила на всмукване по всяко време в процеса на изцеждане.

Настройване на ритъма

6. Натиснете бутон 22 и така ще зададете ритъм. Всяко следващо натискане и задържане ще доведе до промяна в ритъма.

Избрания ритъм е показан на дисплея:

Модел First Choice+ - символ 27

Модел Nature Sense – символ 32

Вие можете да променяте избрания ритъм по всяко време в процеса на изцеждане.

Режим ПАУЗА

7. Натиснете бутон 25, за да прекъснете или продължите с изцеждането.

Функция ПАМЕТ

Тази функция се използва за запаметяване на използвана комбинация от ритъм и сила и тази комбинация да се стартира при следващото включване на помпата.

8. За да запазите желаните показатели, първо трябва да влезете в режим Пауза – бутон 25.

9. След това докоснете бутон 21 /Памет/ за поне 2 секунди.

След като сесията е запаметена, следните символи ще се появят:

Модел First Choice+ - символ 28

Модел Nature Sense – символ 33

След това ще се върнете в режим Стартиране.

10. За да стартирате запаметената сесия, докоснете бутон 21 след включване на помпата.

Символите 28 /за  First Choice+/ и 33 / за Nature Sense/ светват.

Модел Nature Sense – допълнително за този модел – екрана е с червен фон.

11. Вие можете да прекъснете и продължите изцеждането с бутон 25, независимо, че това е запаметена сесия.

12. За да се откажете от запаметения режим и да се върнете към режим по фабрична настройка, натиснете бутон 22 и едновременно с това бутон 23 или 24, докато помпата е в режим Пауза.

Отстраняване на проблеми

13. Ако установите намаляване на силата на всмукване, почистете филтъра 6 или сменете запушения филтър с резервния.

14. Ако кърмата излезе от тръбата, незабавно изключете помпата и почистете тръбата и филтъра.

След всяко изцеждане

15. Изключете помпата 3 като изключите от бутон 26.

16. Поставете фунията 9 заедно с контейнера 12 върху базата 19.

17. Отстранете накрайника 7 от помпата

18. Отстранете тръбата 4 от фунията 9.

19. Ако сте използвали адаптора 13, изключете го от мрежата.

20. Отвийте контейнера от фунията, като внимавате да не разлеете млякото и държите контейнера изправен.

21. Почистете частите на помпата непосредствено слез използването й.

8.2 Автоматично изключване

Ако никакви бутони не са били натиснати по време на работа, то помпата автоматично ще премине на режим Стартиране след 30 минути.

Това не се случва, ако се използва функцията Памет. Веднъж стартирана, запаметената сесия ще продължи до края.

Ако никакви бутони не са натиснати, докато помпата е в режим Стартиране или Пауза, то тя се  изключи автоматично след 15 минути.

8.3 Използване при движение

Можете да използвате помпата и докато се движите в помещението, като в този случай се слага каишката за рамото. Каишката е здраво закрепена за помпата.

1. Ако тази каишка се нуждае от почистване, отстранете я от ухото 1 и я почистете с вода и препарат и след това подсушете.

2. Закрепете отново каишката

Част 20, каишката, не се нуждае от стерилизация.

8.4 Хранене на бебето с изцеденото мляко

Завийте биберона 15 с ринга 16 към контейнера 12 и можете да нахраните бебето.

9. Похвати за успешно изцеждане

Успешното изцеждане изисква практика. Необходимо е известно време, за да се научите да се справяте добре.

9.1 Честота

Колко често ще изцеждате, зависи от причините, поради които изцеждате кърма. Ако вие не сте заедно с вашето бебе и желаете да продължите производството на кърма, то тогава е добре да се съобразявате с нормалния ритъм на кърмене в денонощието. Вие трябва да изцеждате кърмата от 6 до 8 пъти дневно, в това число един път през нощта. Във всички останали случаи, изцеждайте в зависимост от вашите индивидуални нужди.

9.2 Метод

Кърмата трябва да се изцежда от двете гърди като се редуват. Вие трябва да регулирате помпата така, че да се доближава най-пълно до начина, по който храните вашето бебе.

- ако сте във фаза на „стимулация“, то тогава ритъма е по-бърз, за да се предизвика бързо рефлекса на потичане на кърмата. Повечето бебета започват сукането интензивно в началото на храненето.

- ако сте във фаза „поток на кърмата“, то тогава сукането е по-спокойно, но силно, за да се осигури този поток. След като бебето се засити първоначално, то започва да суче по-бавно.

Ако кърмата тече на капки:

- сменете гърдата

- повторете фазата на стимулацията, за да предизвикате потичането на кърма

Времето за изцеждане на кърмата е различно при различните жени.

9.3 Количество на кърмата

Не се учудвайте, ако в началото кърмата не потича правилно. Това не е необичайно, а доста често срещано първоначално., защото производството на кърма се адаптира към ежедневните нужди на бебето. Количеството на кърмата ще варира.

- осигурете си достатъчно приемане на течности

- не настройвате прекалено голяма сила на всмукване, това не води до увеличаване на количеството на кърмата

9.4 Рефлекс на отпускане

По време на естественото хранене, поставяйки бебето върху гърдите си, се отключва рефлекс и млякото потича. Вие можете да стимулирате този рефлекс по следния начин:

- седнете на спокойно и тихо място, когато използвате помпата

- изберете удобна позиция за себе си

- поставете топли компреси на гърдите си за няколко минути, леко масажирайте тъканта

- този рефлекс се отразява и на двете гърди. Можете да използвате NUK колектори за кърма за гърдата, която не изцеждате, за да съберете и кърмата от нея.

10. Хигиена

Хигиената е от първостепенна важност за изцеждането и съхранението на кърмата. Почиствайте и стерилизирайте частите, които са в досег с кърмата. Почиствайте ръцете си, както и гърдите с топла вода. За зърната е препоръчително да се избягват сапуни, за да не се изсушава кожата, тъй като това може да доведе до разраняване.

11. Съхранение на кърма

11.1 В контейнер за кърма

Кърмата може да бъде охлаждана, замразявана и размразяван в контейнера за кърма. В този контейнер също така, кърмата може да бъде затопляна и хранено бебето.

Важно! С цел осигуряване на подходяща хигиена през цялото време:

- ако изцедената кърма не е за непосредствена употреба, затворете добре контейнера с ринга 16 и диска 18 и приберете в хладилник или фризер.

- означете с подходящ химикал датата и часа на изцеждането

Предупреждение! За да избегнете повреждане:

- когато замразявате кърма, не пълнете контейнера с повече от 150мл мляко, защото замразените течности се разширяват може да предизвикат спукване

С цел спестяване на място, можете да използвате NUK пликчета за кърма за съхранение на по-големи количества.

11.2 Важни препоръки за съхранението на кърма

| кърма | място за съхранение | време за съхранение |
| --- | --- | --- |
| прясно изцедена | на стайна температура | 6-8 часа |
|  | хладилник/не на вратата/ | 72 часа при темп.4 градуса |
|  | камера на хладилник | 2 седмици |
|  | фризер | 6 месеца, темп.-18 градуса |
| размразена, но | хладилник/не на вратата/ | 24 часа при темп.4 градуса |
| затворена |  |  |
| размразена, но | хладилник/не на вратата/ | 12 часа при темп.4 градуса |
| отворена |  |  |
| размразена кърма | в хладилник | 24 часа при темп.4 градуса |
|  | на стайна температура | за незабавна консумация |

Внимание! За да осигурите адекватна хигиена винаги:

Ако транспортирате охладена кърма, уверете се, че тя остава охладена през цялото време, за да не се развали. Използвайте термочанта с парчета лед, например.

Размразена, затоплена, но неизползвана кърма трябва да се изхвърли. Не може да се замразява повторно.

Внимание! Поради опасност от попарване или унищожаване на ценните съставки на кърмата, не използвайте микровълнова фурна за размразяване на кърма.

Ако кърмата е затоплена прекомерно, вие рискувате  да унищожите витамините и други ценни съставки, които тя съдържа. Също така има риск от опарване на бебето.

Винаги проверявайте температурата на храната преди да нахраните бебето.

1. За да постигнете най-добрата температура от 37 градуса, поставете контейнера с кърмата в нагревател за шишета и бурканчета.

Предупреждение! Контейнерът трябва да бъде отворен, за да се избегне образуване на налягане.

2. Разбъркайте млякото внимателно преди да нахраните детето, за да се смесят добре млякото и мастните частици.

3. Ако изцеждате кърма повече от един път в денонощието, то тогава можете новоизцедената кърма да добавите към охладената от предишно изцеждане. Преди това, обаче, е необходимо да охладите и новоизцедената кърма. Температурата преди смесването им трябва да е еднаква.

Бележка:

- консултирайте се със специалист – акушерка, лекар или фармацевт – за по-детайлни указания за съхранението на кърмата

- повече информация можете да намерите и на www.nuk.com

12. Възможни проблеми и тяхното отстраняване

| проблем | причина | отстраняване |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Помпата не работи | Няма захранване |  | Проверете дали батерията е заредена – за модел NS |
|  |  |  | Проверете дали адаптора е правилно свързан |
|  |  |  | Външна батерия – проверете дали е заредена |
|  | Липсва клапата, поставена е грешно или е повредена |  | Проверете дали и поставена правилно и дали е здрава |
|  | Контейнерът е пълен с кърма и клапата е в контакт с нея |  | Сменете контейнера |
|  | Няма сила на всмукване или е много слаба |  | Проверете клапата |
|  |  |  | Проверете дали силиконовото уплътнение е добре поставено около гърдата ви |
|  | Филтърът е мокър |  | Сменете го и го подсушете |
| Слабо всмукване | Слаба батерия |  | Проверете батерията |
|  | Настроена е на слаба степен |  | Увеличете силата на всмукване |
|  | Силиконовото уплътнение е неправилно поставено |  | Проверете и ако е нужно коригирайте поставянето му |
|  | Няма вакуум |  | Уверете се, че силиконовото уплътнение добре обхваща гърдата |
|  | Филтърът е блокиран |  | Почистете и сменете |
|  | Филтърът е мокър |  | Сменете и подсушете |
| Прекалено силно всмукване | Настроена е на висока степен |  | Намалете силата на всмукване |
| Помпата издава странни звуци | Клапата не може да се справи с потока на млякото |  | Намалете силата на всмукване. ако имате силно изтичане на кърма, по-слабата сила на всмукване ще бъде перфектна за вас. |
|  |  |  | Уверете се дали нивото на кърмата не е достигнало до клапата. |
|  | Кърмата навлиза в тръбата |  | Веднага изключете помпата и почистете тръбата. |
| Модел Nature Sense |  |  |  |
| Символ ! | Няма достатъчно захранване |  | Проверете адаптора и USB кабела |
| Модел |  |  | Проверете външната батерия |
| First Choice+ |  |  |  |
| Символ Х |  |  |  |
| Имате нужда от резервни части |  |  | Свържете се с представителя за територията на България. |

13 Технически данни

| Медицински продукт съгласно 93/42/EEC | Клас І |
| --- | --- |
| NUK електрическа помпа | Съответства на стандарт EN 60601-1 и 60601-1-2 |
| NUK биберон за хранене NUK контейнер за кърма | Съответства на стандарт EN 14350 |
| Всмукване | 0-330 mbar |
| Цикъл | 30-120 цикъла в минута |
| Приложени части | силиконово уплътнение |
| Условия на околната среда Атмосферно налягане работа/съхранение/транспортиране Влажност на въздуха работа/съхранение/транспортиране Температура - при работа - при съхранение и транспорт | 70 kPa – 106 kPa 15% - 75% +5 до +40 градуса +5 до +50 градуса |
| Захранване вход адаптор външна батерия /не е приложена в комплекта/ | USB-C съвместим вход. Само за захранване с енергия. вход:110-240V, 50/60Hz изход: 5.0 VDC, 2000mA изход:5.0 VDC, 2000mA минимум препоръчително: външна батерия с поне 8000mA |
| Зареждаща се батерия – само за модел Nature Sense Време за работа | Литиево-йонна, съотв. на IEC 62133 капацитет: 2500 mAh, волтаж 3,7 VDC 1,5 часа |
| Очаквано време за работа | поне 400 часа |

14.Поддръжка

Този уред трябва да се почиства, съгласно инструкциите.

Електрическият мотор не трябва да се разглобява.

15.Изхвърляне

В Европейския съюз знака задраскан контейнер означава, че този продукт не може да се изхвърля заедно с битови отпадъци. Това се отнася за електрическия мотор и батериите.

16. Гаранция

При грижлива употреба и спазване на всички указания, които са дадени в инструкцията за употреба, ние поемаме гаранционно обслужване на този уред за период от 24 месеца от датата на покупката. Ще ремонтираме този уред безплатно в случай, че повредата се дължи на производствен дефект или дефект на материала, които са се проявили в период от две години от датата на покупката. Всички останали повреди, причинени от неправилна употреба или неправилно обслужване са изключени от кръга на гаранционното безплатно обслужване.

При предяваване на претенция за ремонт в периода на безплатното гаранционно обслужване е необходимо да се представи надлежно оформена гаранционна карта, която показва търговеца, от който е закупен уреда, както и датата на покупка.

Производител МАПА Германия, предтавител за територията на Република България :

„БЕБОЛИНО” ЕООД, София, ул. „Христо Иванов Големия” 9, тел. 02 955 75 00,  855 07 06

ГАРАНЦИОННА КАРТА

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ

- “Беболино”ЕООД, вносител на продуктите NUK за България, гарантира на потребителя високо качество на продукта, за който се издава гаранционна карта.

- Срокът за гаранционно обслужване е 24 / двадесет и четири/ месеца от датата на продажбата.

- Гаранцията е валидна при изричното условие да се спазват точно инструкциите за употреба на продуктите и не се признава, ако тези инструкции са нарушени и ако са отстранени части от продукта, които не трябва да се отстраняват.

- В случай, че се установи някаква неизправност на продукта, се обърнете за съдействие към търговеца, от който сте го закупили.

| Дата на рекламация | Дата на ремонт | Причина за рекламация | Подпис на техника |
| --- | --- | --- | --- |

Място и дата на продажбата                                      Подпис и печат на търговеца

Произв. МАПА Германия,

Вносител: Беболино ЕООД, 02 955 75 00

17.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Този продукт е произведен в съответствие с изискванията на съответните  европейски директиви, както и на националните законодателства. Декларацията за съответствие можете да изискате от производителя или да намерите на www.nuk.de